ST-6680B+交流充电桩(机)综合测试仪
Saiter便携式交流充电桩(机)综合测试仪ST-9980B+，其有互操作性测试可单独控制线路通断，是一款专门国标电动汽车交流充电桩的现场第三方检测装置。主要可广泛应用于交流充电设施制造商研发、电力部门及第三方检测机构等对电动汽车交流充电桩，进行前期研发调试出厂测试，现场检测及巡检，及交流充电桩购买方、检测单位等进行现场验收测试。
参考标准：
 GB/T 20234.1-2023，GB/T 20234.2-2015，GB/T 18487.1-2023，GB/T 34657.1-2017，JJG 1148-2022，JJG 1193-2023；
功能特点：
 通讯方式：配备 LAN、RS232、WiFi等多种通讯方式；
坚固耐用：箱体为拉杆式防护箱，整体防水、抗压、防震、防腐蚀，经久耐用。闭合状态防水防尘等级为IP67，箱体带拉杆及轮子，方便随时移动，适合户外使用；
测试功能：测试仪可真实模拟充电过程和各种故障，具备有无S2开关两种车辆状态模拟功能。车辆端R2、R3电阻值可调；可实现CC、CP、PE通断模拟；
数据采集：实时电压、电流采集，充电桩参数显示；
选配功能：内置电池，解决了在现场没有外部供电而无法工作的问题；可配备GPS接收模块、温湿度模块，具有对时功能和精密准确的计时功能等；可配备计量模块，内置精度±0.05%
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	品名
	交流充电桩（机）综合测试仪

	型号
	ST-6680B+

	检测对象
	国标交流充电桩

	枪座数量
	2个（AC 440V 63A）

	采样精度
	标配
	±0.5%FS（10V≤U≤380V）
±0.5%FS（10A≤I≤100A）

	 
	选配
	±0.05%RD（30V≤U≤480V）
±0.05%RD（0.1A≤I≤100A）
电能计量0.05级

	R2电阻
	电阻范围 200Ω-11000Ω（标准1300Ω）(步进1Ω)

	R3电阻
	电阻范围 200Ω-11000Ω（标准2740Ω）(步进1Ω)

	供电电源
	100-240V AC,50Hz ; 35w

	通信接口
	LAN、RS232、WiFi

	外扩负载
	无内置负载（可外接负载设备≤63A)

	是否带上位机软件
	是

	工作温度
	-20℃ ~ 50℃

	存储温度
	-30℃ ~ 70℃

	相对湿度
	≤90% Rh（10℃ 至 30℃）；
≤75% Rh（30℃ 至 40℃）；
≤45% Rh（40℃ 至 50℃）；

	面板香蕉插座信号
	L1、L2、L3、N、CC、CP、PE、R2、R3

	显示方式
	10.1寸触摸屏

	产品尺寸
	L561 * W455 * H265 mm；

	产品重量
	≈25kg





