ST-HCAC-EA/UA/NA 欧美特斯拉交流充电桩测试仪
[bookmark: _GoBack]· GB/EA/UA/CA接口
· 远程无线操作
· 自动生成报告
· 专业售后维修
· 协议一致性/互操作性
· 选配录波模块
关键词:欧美日直流充电桩测试仪ST-HCDC-EA/UA/CA
所属分类:运维现场测试；实验室测试；充电桩测试
产品描述：
三合一交流充电桩测试仪ST-HCAC-UA-EA-NA，专门用于NACS/Type1/Type2电动汽车交流充电桩的检测装置。内置控制导引电路，实现插枪即可充电。其标准U级的模块化设计，可根据客户多种测试场景需求，配备防护箱独立6U模块或高度集成至系统机柜中定制解决方案。
参考标准：
IEC-61851-1､IEC-62196-1､IEC-62196-2､SAE J1772-2017､SAE J3400 RP；
功能特点：
高效便捷：配备Type1（AC 240V 80A）/Type2（AC 415V 63A）/NACS（AC 240V 200A）多种标准的交流电动汽车传导充电车辆插座，插座定义满足IEC 62196-2标准要求；预备输出负载接口，方便连接电阻负载，回馈负载等；
坚固耐用：符合实验室测试标准，整体架构稳定，抗干扰能力强。配备高防护等级的防护箱；
测试内容：累积多项测试用例（TEST CASE）；
两种通讯接口：RS232，RJ45；
充电数据采集：支持充电电压、电流、功率、状态显示，充电时序图显示；支持EVCC参数设置、EVSE参数显示。
 
	品名
	CCS EVSE Analyzer/Simulator

	型号
	ST-HCAC-Type1-Type2-NACS

	枪座数量
	Type1：AC 240V 80A；
Type2：AC 415V 63A；
NACS：AC 240V 200A；

	采样精度
	±0.5%RD AC 380V（30V≤U≤300V）
±0.5%RD AV（10A≤I≤100A）
(可选配0.05%精度)

	R2/R3电阻
	电阻范围 200Ω-10000Ω（标准R2 1300Ω R3 2740Ω）(步进1Ω) 

	检测对象
	Type1、Type2、NACS充电桩

	工作电源/频率/功耗
	100-240V AC/50-60Hz /50w

	通信接口
	RS232、RJ45（选配录波模块时搭配）

	外扩负载
	Type1：≤80A
Type2：≤63A
NACS：≤80A

	是否带上位机软件
	是

	工作温度
	-20℃ ~ 50℃

	存储温度
	-30℃ ~ 70℃

	相对湿度
	≤90% Rh（10℃ 至 30℃）；
≤75% Rh（30℃ 至 40℃）；
≤45% Rh（40℃ 至 50℃）；

	面板香蕉插座信号
	L1、L2、L3、N、CP、PE、PP/CS

	模拟故障开关
	CP断线、CP接地、S2、PE断针

	产品尺寸
	D477*W483*H355mm
D585 * W615 * H435 mm（含防护箱）

	产品重量
	≈25kg




