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关键词:
大功率直流充电桩(机)综合测试仪ST-HCDC-HPC
所属分类:充电桩测试；实验室测试；运维现场测试
产品描述：
ST-HCDC-HPC是一款专门用于电动汽车非车载传导式充电机的第三方现场检测装置，基于国标协议GB/T 27930-2015GB/T 34658-2017、GB/T 34657.1-2017开发，测试仪可避免用电动汽车实车检测装置带来的测试使用不方便、测试内容不全面、频繁充电导致电池寿命缩短等问题，同时可避免充电故障导致测试车辆损坏
主要应用于电动汽车非车载传导式充电机产品检测及充电桩带大功率负载测试，适用于非车载充电机生产厂家研发、可广泛应用于充电设施制造商等对电动汽车非车载传导式充电机，进行前期研发调试、计量检定、出厂测试。
内置电池电压模拟装置，范围DCOV-1100V连续可调，20mAMAX·满足充电桩启动电压的仿真功能:R4电阻模拟功能，检测点2处上拉电压U2仿真模拟功能
内置一个精度0.1%，范围10-1000A的高精度霍尔互感器，带有电压型和电流型两种测试接口，可使用多种方法进行校准:
上位机可导出测试报文，带报文解析功能，可用于充电桩工作状态分析及与异常故障诊断:
自动测试GB/T 34658-2017的协议一致性，测试完成后可生成报告;
测试GB/T34657.1-2017的电动汽车传导充电互操作性(硬件具备，客户配合外置仪器进行测试);
模块化结构，易集成，重量不超过25kg，防护等级高;模拟BMS与充电机的通信，辨识握手、参数配置、充电阶段、充电结束各阶段报文:
模拟了电动汽车充电回路，BMS通讯模拟，多通道高精度高速波形采集模块等设备，实现插枪即可测试，(选配)
具备绝缘故障模拟功能(电阻8档位可调)可进行绝缘监测功能测试;
通过上位机对充电桩各项数据实时监测显示:预备大功率输出负载接线端子，方便连接负载设备。连接负载，可满足测试NBT33008.1-2018的部分带载测试项目;
预备大功率输出负载接线端子，方便连接负载设备。连接负载，可满足测试NBT33008.1-2018的部分带载测试项目;
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	大功率直流充电桩(机)综合测试仪

	型号
	ST-HCDC-HPC

	枪座数量
	1个

	检测对象
	直流充电桩(机)

	R4等效电阻值
	200-11000Ω(步进1 Ω)

	电压/电流采样
	± 0.5%RD(200VSUs1000VV土0.5%RD(10ASIS300A)

	工作电源
	100-240VAC,50Hz;35w

	通信接口
	LAN、RS232、WIFI

	外扩负载
	无内置负载(可外接负载设备s250A)

	产品尺寸
	L561*W455*H265mm;

	是否带上位机软件
	是

	使用环境
	工作温度:-20C-50C

	
	存储温度:-30C-70C

	
	相对湿度: 90%Rh(10C至30C); s75%Rh(30C至40C); 45%Rh(40C至50C)

	参考标准
	GBT 18487.1-2015、GB/T 20234.1-2015、GB/T20234.4-2022

	
	GB/T27930-2015、GB/T 34658-2017、GB/T34657.1-2017



